CZĘŚĆ I C – TABELA - PARAMETRY WYMAGANE                                                 ZP – PN – 51 / 2020

/ PO WYJ. I / ZMIANIE IV SIWZ Z DNIA 08 GRUDNIA 2020r. /

APARAT DO OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI

| L.P. | PA R A M E T R W Y M A G A N Y | TAK / NIE ORAZ PODAĆ (właściwe, zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie składa - wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| 1. | Wyposażony w pompę perystaltyczną TAK / NIE |  |
| 2. | Zakres regulacji podciśnienia 0-650 mmHg TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 3. | Głowica fako z min. 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym z możliwością oscylacyjnego ruchu TIPA z częstotliwością ultradźwiękową w kierunku poprzecznym do osi głowicy. Ruch ten jest sterowany niezależnie od ruchów wzdłużnych oraz możliwość całkowitego wyłączenia ruchów wzdłużnych przy zachowaniu poprzecznych (szt. 4) TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 4. | TIP o średnicy poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem w części dystalnej, nie schodzący poniżej swojej wzdłużnej osi TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 5. | Napęd pneumatyczny do witrektomii przedniej większy lub równy 23G TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 6. | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością powyżej 2500 cięć / minutę TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 7. | Możliwość użycia automatycznego implantatora soczewek sterowanego z przełącznika nożnego (szt. 3) TAK / NIE |  |
| 8. | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych TAK / NIE |  |
| 9. | Programowanie wartości roboczych dla min. 8 operatorów TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 10. | Możliwość włączenia wibracji sygnalizujących przejście pozycji przełącznika nożnego TAK / NIE |  |
| 11. | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania działający na podczerwień (szt. 1) TAK / NIE |  |
| 12. | Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu TAK / NIE |  |
| 13. | Możliwość pracy z urządzeniem do zapisu video parametrów wykonywanego zabiegu w jakości HD TAK / NIE |  |
| 14. | Zasilanie 220 – 240 V TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| 15. | Złącze USB TAK / NIE |  |
| 16. | Klasa ochronności I TAK / NIE |  |
| 17. | Aparat używany, w dobrym stanie technicznym, rok produkcji: nie wcześniej niż 2015 TAK / NIE oraz PODAĆ |  |
| II. | NIEZBĘDNE AKCESORIA DO APARATU: |  |
| 1. | Pęseta diatermiczna – 1 szt. TAK / NIE |  |
| 2. | Przewód silikonowy do diatermii – 1 szt. TAK / NIE |  |
| 3. | Końcówki irygacyjno-aspiracyne bimanualne – 4 szt. (komplety) TAK / NIE |  |
| 4. | Kluczyk do przekręcania TIPÓW – 4 szt. TAK / NIE |  |
| 5. | Nóż do witrektomii przedniej kompatybilny z oferowanym aparatem – 6 szt. TAK / NIE |  |
| 6. | Konsola – 1 szt. TAK / NIE |  |
| 7. | Injectory wielorazowego użytku do implantacji soczewek, 2 komplety TAK / NIE |  |

UWAGA !

1. Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie: „Parametry wymagane” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

A. Punkty:  I.: 1 – 17 wymagają dokonania wpisu: „TAK” lub „NIE” – zgodnie ze stanem faktycznym.

B. Punkty I.: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 17 wymagają podania, tj. opisania oferowanego parametru: „PODAĆ” – zgodnie ze stanem faktycznym

C. Punkty: II.: 1 – 7 wymagają dokonania wpisu: „TAK” lub „NIE” – zgodnie ze stanem faktycznym

2. Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w powyższym zakresie, jeśli w kol. 3 dla któregokolwiek pkt. i ppkt.  w/w Tabeli zostanie wpisane – złożone oświadczenie Wykonawcy: „NIE” oraz  nie zostanie podany – opisany oferowany parametr (w pkt.: I.: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 17).

.........................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy